附件2：血液透析材料配送服务清单
	序号
	耗材名称
	参考规格型号
	单位
	技术要求

	1
	空心纤维透析器
	低通
	支
	1.适用于急、慢性肾衰竭患者的血液透析治疗；2有效膜面积1.5 m²。

	2
	血液透析器
	高通
	支
	1.适用于急、慢性肾衰竭患者的血液透析治疗；2.有效膜面积1.6 m²；3.最大允许跨膜压≥500 mmHg。

	3
	血液透析器
	低通
	支
	1.适用于急、慢性肾衰竭患者的血液透析治疗；2.有效膜面积1.6 m²。

	4
	血液净化装置的体外循环管路
	静脉壶规格22mm
	套
	1.本产品供血液透析建立血液通道使用；2.静脉壶规格22mm。

	5
	一次性使用中心静脉导管包
	11.5FrX15cm 
	套
	1.本产品适用于静脉输入药液、采集血样、长期静脉营养，也可用于连续监测中心静脉压力；2.临时导管。

	6
	一次性使用中心静脉导管包
	11.5FrX20cm 
	套
	1.本产品适用于静脉输入药液、采集血样、长期静脉营养，也可用于连续监测中心静脉压力；2.临时导管。

	7
	血液净化装置的体外循环管路
	静脉壶内径20mm
	套
	1.本产品供血液透析建立血液通道使用；2.静脉壶规格：20mm，B型配置，内置血液过滤器。

	8
	一次性使用动静脉穿刺针
	1.6mm（16G）
旋转翼
	支
	1.本产品用于临床上血液透析时的血管穿刺。

	9
	一次性使用动静脉穿刺针
	1.4mm（17G）
旋转翼
	支
	1.本产品用于临床上血液透析时的血管穿刺。

	10
	透析液过滤器
	多规格
	个
	1.利用空心纤维膜的作用，用于清除透析液中的内毒素、细菌与不溶性微粒，本产品应在使用900小时或160次治疗后更换；2.适用于尼普洛NCU-18。

	11
	血透机用50%柠檬酸消毒液
	5L
	桶
	1.适用于透析机的清洗、脱钙和高水平消毒。

	12
	透析导管
	14.5F
	套
	1.本产品适用于血液透析、血液灌流或血浆分离透析治疗时，通过颈静脉、锁骨下动脉（或静脉）或股静脉建立临时或短期或长期的血管通路；2.导管长度19cm、23cm、27cm可选；3.导管的材料为聚氨酯，具备长期使用的强度；4.流量最高可达500ml/min；5.带有阀血管鞘，可有效防止空气栓塞及出血过多；6.在隧道部位提供非常好的柔韧性，便于植入。

	13
	透析液过滤器
	多规格
	支
	1.本品配合日机装株式会社和威高日机装（威海）透析机器有限公司生产的血液透析装置使用，其工作原理是利用空心纤维膜的作用，清除透析液中的内毒素、细菌与不溶性微粒；2.适用于威高DBB-27C、DBB-07。

	14
	次氯酸钠
	5L
	桶
	1.用于透析机水路的高水平化学消毒，杀灭细菌、芽孢，去除生物膜。

	15
	水的总硬度检测试纸
	100片
	瓶
	1.血透水处理间快速检测软化水、透析原水总硬度，监控软水器工作状态；2.测量精度包含17.1mg/L。

	16
	氢氧化钠
	500g
	瓶
	1.血透水处理、实验室配置碱性清洗液、试剂配制。

	17
	过氧乙酸残留测定试纸
	20条
	瓶
	1.血透室水处理、透析机经过氧乙酸消毒冲洗后，检测水体过氧乙酸残留量，现场快速筛查。

	18
	一次性使用血液灌流器
	130ml 
	套
	1.用于清除尿毒症患者体内的中分子毒性物质。

	19
	一次性使用血液灌流器
	280ml 
	套
	1.用于清除尿毒症患者体内的中分子毒性物质。

	20
	一次性使用血液灌流器
	130ml 
	套
	1.本产品与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，与透析器联合使用，进行体外循环血液灌流，用于清除终末期肾病患者体内以β2-微球蛋白（β2-MG）为代表的中大分子毒素物质。

	21
	总氯测定试剂盒
	50次
	盒
	1.用于血透室水处理系统总氯现场半定量快速筛查；2.检测范围需覆盖0.05‑1.0mg/L，可检出血透用水总氯限值0.1mg/L临界点。

	22
	透析液过滤器
	CF-609N
	支
	1.本产品利用空心纤维膜的作用，用于清除透析液中的内毒素、细菌与不溶性微粒；2.适用于尼普洛NCU-18。

	23
	一次性使用
动静脉穿刺
针
	1.6mm（16G） 
	支
	1.该产品是血液透析仪治疗时使用的穿刺针，在体内留置时间＜24小时。

	24
	一次性使
用动静脉
穿刺针
	1.4mm(17G)   
	支
	1.该产品是血液透析仪治疗时使用的穿刺针，在体内留置时间＜24小时。

	25
	血液透析器
	低通
	支
	1.适用于急、慢性肾功能衰竭的血液透析治疗；2.有效膜面积1.6 m²。

	26
	血液透析器
	低通
	支
	1.适用于急、慢性肾功能衰竭的血液透析治疗；2.有效膜面积1.5m²。

	27
	血液透析器
	低通
	支
	1.适用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗；2.有效膜面积1.6 m²。

	28
	血液透析器
	中通
	支
	1.该产品用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗；2.有效膜面积1.5m²。

	29
	血液透析器
	中通
	支
	1.该产品用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗；2.有效膜面积1.7m²。

	30
	血液透析滤过器
	高通
	支
	1.本产品适用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析和血液透析滤过治疗；2.有效膜面积1.5m²。

	31
	血液透析滤过器
	高通
	支
	1.本产品适用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析和血液透析滤过治疗；2.有效膜面积1.7m²。

	32
	空心纤维透析器
	中通
	支
	1.本产品一次性使用于急、慢性肾功能衰竭的血液透析治疗；2.有效膜面积1.5m²。

	33
	空心纤维透析器
	中通
	支
	1.本产品一次性使用于急、慢性肾功能衰竭的血液透析治疗；2.有效膜面积1.8m²。

	34
	血液透析滤过器
	高通
	支
	1.本产品用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析滤过治疗；2.有效膜面积1.8m²。

	35
	血液净化装置的体外循环管路（置换液管）
	多规格
	套
	1.本产品供血液净化时作为血液通道使用；2.补液管路。

	36
	一次性使用血液灌流器
	130ml
	套
	1.本产品与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，利用合成树脂的吸附作用，通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物及余量药物。

	37
	一次性使用血液灌流器
	280ml
	套
	1.本产品与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，利用合成树脂的吸附作用，通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物及余量药物。

	38
	血液透析浓缩液
	10L
	桶
	1.产品与血液透析机配合使用，用于急、慢性肾功能衰竭患者及药物中毒患者进行血液透析；2.钙离子浓度1.25~1.5mmol/L可选择。

	39
	血液透析浓缩液
	6L
	桶
	1.产品与血液透析机配合使用，用于急、慢性肾功能衰竭患者及药物中毒患者进行血液透析。

	40
	血液透析滤过器
	多规格
	支
	1.适用于急、慢性肾衰竭患者的血液透析滤过治疗。

	41
	空心纤维透析器
	中通
	支
	1.该产品用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗；2.有效膜面积1.3m²。

	42
	血液净化装置的体外循环血路
	基本型
	根
	1.本产品供血液净化时作为血液通道使用。

	43
	血液透析浓缩液
	11L
	桶
	1.适用于急、慢性肾功能衰竭及药物中毒患者进行透析治疗；2.钙离子浓度1.25~1.5mmol/L可选择。

	44
	血液透析浓缩液
	6L
	桶
	1.产品适用于急、慢性肾功能衰竭及药物中毒患者进行血液透析治疗。
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